询  价  函

我单位 昆明城市污水处理运营有限责任公司 欲进行昆明市第三水质净化厂新厂生反池二级出水渠浊度仪维修项目，现将项目情况告知如下，如贵公司有意，请予报价。

- 项目基本信息：

1、投资金额：9997.00元（玖仟玖佰玖拾柒元整）

2、项目概况：新厂区生反池二级出水渠装有在线浊度仪一台，安装时间为2019年，仪表型号：哈希SOLITAX+SC200，主要用于实时监测新厂区二级出水浊度，由于该浊度仪安装时间较长，探头磨损已无法连接表头通讯，现不能正常使用。经厂家售后维修检测排查，故障为：探头外壳磨损进水、主板损坏、探头电机损坏，需维修主板，更换外壳、上壳组件，更换国产电机，保养探头更换密封圈密封油。

- 维修内容：更换外壳、上壳组件，更换国产电机，保养探头更换密封圈密封油。

# 三、资格要求：

# 1、报价人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格；

2、报价人应具有本次采购相关的经营范围。

四、工期：10个工作日；

五、质保期：6个月。

六、报价要求：

# 1、本项目最高限价为：9997.00元（玖仟玖佰玖拾柒元整）

# 2、询价申请人的报价包含到达使用地点的货物的供货、税金、包装、运输、保险、人工、机械、材料、包装、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、货到验收合格前的风险及费用等。

# 3、本项目报价按包干价填报。

# 我单位对满足施工要求的合格施工方来选取报价最低者作为本项目的实施单位。

# 七、报价文件的组成：

# 报价文件由：询价函（报价表，格式自拟）、企业工商营业执照、资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其它相关文件。

# 如贵单位确认参与，请在接到本询价函3日内暨2026年1月29日12:00前在本询价函（报价表）中填写贵单位的投标报价通过邮寄或亲自送达的方式送至我单位。

# 此函

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司昆明市第三水质净化厂

地址：昆明市西山区明河路99号昆明市第三水质净化厂二楼生产科

联系人：张润燕

联系电话：13987652807

日期：2026年1月26日

附件一：

报价表

需方单位：昆明城市污水处理运营有限责任公司(昆明市第三水质净化厂)

项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXX

| 1 | 维修设备名称/编号： |  |  | 设备主要技术参数： |  |  |  | 设备安装位置： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 更换主要材料/配件 | 品牌型号 | 规格参数 |  | 数量 | 单位 | 单价/元 |  | 金额/元 | 备注 |
|  | 配件费用合计 | ¥： （ 大写：人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修服务费合计 | ¥： （ 大写：人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 维修设备名称/编号： |  |  |  | 设备主要技术参数： |  |  |  | 设备安装位置： |  |
|  | 更换主要材料/配件 | 品牌型号 | 规格参数 |  | 数量 | 单位 | 单价/元 |  | 金额/元 | 备注 |
|  | 配件费用合计 | ¥： （ 大写：人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修服务费合计 | ¥： （ 大写：人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  | ¥： （ 大写：人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、发票类型为：XXXXXX。 2、税率：X％。 3、工期为：XXXXX天。 4、质保期：XXX年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日